附件2：设备参数

1、温度控制范围29℃—37℃。

2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：32–44mg/L。

★3、一体化流量调节，范围：2–80L/min，儿童2-25L/min，成人10-80L/min。

★4、≥4.5寸触摸式液晶屏，尺寸：≥358×197×165mm

5、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示，并显示设定值及实测值。

★6、电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定无需手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%-100%。

7、空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%。

8、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≥90ml、≤280ml，顺应性≤0.4ml/cmH2O；最大工作压力≥80cmH2O，最大峰流量≥180L/min。

★9、 呼吸管路性能：高密度均匀分布螺旋加热丝，加热丝内置在管壁内，螺旋带温度监控。

10、流速自动补偿功能。

★11、可根据临床需求任意调节输出气体湿度，七档可调-3—+3。

★12、 设备制造商自产：

大、中、小叁种尺寸成人液态硅胶鼻塞(不含乳胶)

气管插管\气管切开套管接头

儿童液态硅胶鼻塞

以上可以提供生产证明及注册证信息。

★13、臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒，并提供相关设备消毒效果检测报告。

★14、机器带有高密度过滤组件，过滤效果大于99%，并提供省级医疗器械检验检测院的相关检测报告。

15、具有以下各种报警功能指示：堵塞报警、漏气报警，检查水量报警，呼吸管路报警报警，断电报警、内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到目标温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警、超温报警、通信异常报警、氧气压力低报警、氧气压力高报警、WiFi通信异常报警。

★16、具有CB证书，并提供相关证明文件。

- WiFi连接功能，可与pad进行数据传输功能。

- 支持血氧饱和度/脉率监测，实时监测与记录血氧饱和度情况。

- 内置趋势回顾模块，具备数据存储功能，可显示1天，3天，7天的趋势变化。

- 机器具有高温消毒功能，可通过消毒管路进行加热，可将机器弯头加热至≥87℃。

- 预热时间：10分钟达到≥31℃, 30分钟达到≥37℃。

- 具备2种湿化罐，湿化罐最大容量：≥90mL(HC-Bl)、≥500mL(HC-Al)

- 转运模式：设备常按静音键3秒可进入转运模式。

- 设备使用期限：≥9年，并在设备标签上显示。