附件1：
全数字便携式超声诊断系统技术参数

(一)  适用范围 ：产品适用于腹部、妇科、产科、心脏、小器官（乳腺、睾丸、甲状腺）、外周血管、肌肉骨骼（常规和浅表）的检查。

(二)  主要技术规格 

1  全数字便携式超声诊断系统

1.1 显示器≥15寸高分辨率彩色显示器，屏幕视角可调
1.2 全数字化超声诊断系统主机
1.3 全中文操作菜单（包括各级测量子菜单）
1.4 图像一键自动优化
1.5 组织谐波成像技术

1.6 宽带频移谐波成像技术

1.7 伪彩功能

1.8 凸阵探头扩展成像

1.9 线阵探头梯形成像
1.10 斑点噪声抑制技术

1.11 空间复合成像技术

1.12 组织特征成像

1.13碎石穿刺引导功能

2  测量、分析及系统参数

2.1 一般测量：B模式：深度，距离，角度，面积，体积，十字线法，平行线，描记长度，长度比率，面积比率，B-直方图，B-断面图

              M模式：心率，斜率，距离，时间，速度

2.2 腹部测量测量包
2.3 泌尿测量包
2.4 小器官测量包

2.5 妇科测量包

2.6 产科测量包

2.7 心脏测量包

2.8 血管测量包

2.9 矫形外科测量包

2.11 以上软件包测量均能自动生成中文报告单
3 图像存储与(电影)回放重现单元

3.1 一键超声图像静态、动态存储

3.2 独立离线分析系统（可对存储的静、动态图像进行再测量、分析）
3.3 电影回放：自动、手动（自动回放区域可设），支持2D、M 图像联动回放

*3.4电影回放≥5000幅（提供图片证明）

4. 图像管理与记录装置

4.1 动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像； 

4.2 硬盘动、静态图像储存，内置硬盘≥300GB； 

4.3 4 个 USB 接口；
5 技术参数及要求

5.1 扫描方式：电子凸阵、电子线阵
5.2 探头接口：≥2 个 

5.3 显示方式：B、B/B、4B、M、B/M

5.4电子凸阵：超声频点 2—5MHz；电子线阵：超声频点 5.0— 14.0MHz；频点可视可调

*5.5 系统可视可调动态范围≥220dB（提供图片证明）；
5.6 图像灰阶≥256级

5.7 谐波成像：探头谐波频率个数≥2； 
*5.8 图像放大倍率≥10倍（提供图片证明）
5.9 分辨率：横向分辨率≤2mm，纵向分辨率：≤1mm，几何位置精确度：横向≤5%，纵向≤5%

5.10 TGC ≥8段TGC

5.11 扫描角度≥4种

*5.12探头最大显示深度37CM（提供图片证明）
5.13 帧相关≥ 8种

5.14 图像旋转：图像可上下，左右翻转；旋转角度0°、90°、180°、270°
5.15 灰阶抑制：6档可调

5.16 γ 校正：4档可调
商务要求：

供货期：签订合同后15日内到货并安装交付使用。
质保期：整机质保两年。

